Numer referencyjny: ZP/4/TP/2024

Znak sprawy: DZP-JH.260.13.2024

Załącznik Nr 2a do SWZ „Formularz ofertowy”

Załącznik Nr 1 do oferty

Oferowany przedmiot zamówienia

| Lp. | Opis Nazwa asortymentu, typ, model, nr katalogowy, nazwa producenta*) | Il. szt. | Cena jedn. netto [zł] | Kwota netto [zł] | VAT [%} | Wartość podatku VAT [zł] | Kwota brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Zakup 1 kpl. spektrofluorymetru z niezbędnym wyposażeniem do pomiarów fluorescencji w zakresie 230 - 850 nm w ukompletowaniu: *) | 1 kpl. |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Inne koszty**) |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość oferty (wpisana do pkt 1 Formularza Ofertowego) |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

*)Zamawiający wymaga aby w poszczególnych wierszach tabeli wymienić elementy ukompletowania zamawianego przedmiotu zamówienia pochodzące od producenta wyrobu i jednoznacznie identyfikowalne przez nazwę, model, typ, numer katalogowy oraz elementy dodatkowe zakupione od innych producentów niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ich ilości i cen.

**)Wykonawca wypełnia jeżeli występują inne koszty. Przez „Inne koszty” należy rozumieć koszty: np. transportu, ubezpieczenia, tłumaczenia dokumentów, przechowania, szkolenia, udzielonych gwarancji i rękojmi jeżeli nie są uwzględnione w cenach elementów składowych zamawianego przedmiotu zamówienia.

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

# Opis przedmiotu zamówienia

| Wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- |
| Spektrofluorymetr jest urządzeniem umożliwiającym pomiary fluorescencji, chemiluminescencji, fosforescencji, czasu życia fosforescencji oraz wydajności kwantowej związków otrzymanych i badanych w ramach projektu pt. „Chiralne kompleksy renu i rodu o działaniu przeciwnowotworowym i przeciwbakteryjnym: synteza, aktywność, właściwości fizykochemiczne”. | Opis Wykonawcy Typ: Model: Nazwa producenta: Oferowane urządzenie (system) spełnia następujące normy: (należy wymienić wszystkie wskazując źródła w ofercie) |

# Dane i wymagania naukowe, techniczne, architektoniczne:

| Lp. | Treść | Parametry |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymagane | oferowane Zamawiający wymaga aby Wykonawca w swoim opisie dotyczącym poszczególnych punktów Wymagań Zamawiającego podał rzeczywiste dane oferowanego przedmiotu zamówienia wskazując źródła w dokumentacji dołączonej do oferty bez kopiowania informacji z rubryki obok |
|  | - Urządzenie |  |  |
| 1. | Spektro-fluorymetr | Spektrofluorymetr umożliwiający pomiary fluorescencji, chemiluminescencji, fosforescencji oraz czasu życia fosforescencji. - Źródło światła: ciągła lampa ksenonowa, o mocy minimum 150 W, o długiej żywotności – co najmniej 2500 godz. - Zakres długości fal nie mniejszy niż 230 – 850 nm - Szczelina spektralna: regulowana w zakresie co najmniej 1 - 18 nm po stronie wzbudzenia i emisji oraz specjalny tryb szczelinowy do niskiego światła rozproszonego. Minimum 5 poziomów regulacji. - Rozdzielczość nie gorsza niż: 1,0 nm po stronie wzbudzenia i po stronie emisji. - Powtarzalność długości fali nie gorsza niż: ±0,4 nm. - Dokładność długości fali nie gorsza niż: ±1,0 nm po stronie wzbudzenia i po stronie emisji. - Możliwość skokowej regulacji prędkości skanowania: w zakresie przynajmniej: 10 - 50000 nm/min. Minimum 10 poziomów regulacji. - Wbudowana lampa rtęciowa do kalibracji dokładności długości fali. - Monochromator: siatka holograficzna, minimum 1800 linii/mm, po stronie Em i Ex. - Automatyczny filtr odcinający pasma dyfrakcyjne wyższych rzędów. - Detektor: fotodioda lub fotopowielacz po stronie wzbudzenia, fotopowielacz po stronie emisji. - Stosunek sygnału do szumu (RMS): nie gorszy niż 8500:1 (pasmo Ramana wody, szerokość szczeliny po stronie Ex i Em: 5 nm, czas odpowiedzi 2 s, szum przy 450 nm). - Automatyczna (bezobsługowa) identyfikacja przystawek i akcesoriów. |  |
| 1.1 | Akcesoria | Spektrofluorymetr wyposażony w: - w sferę całkującą o średnicy nie mniejszej niż 115 mm, z oprogramowaniem, umożliwiającą określenie bezwzględnej wydajności kwantowej ciał stałych, proszków i roztworów z zestawem uchwytów i kuwet dedykowanym tym pomiarom (co najmniej 3 sztuki). - uchwyt z termostatem Peltiera do pojedynczej kuwety (10x10 mm) z mieszadłem magnetycznym. Zakres regulacji temperatury nie mniejszy niż 0°C ̶ +90°C z dokładnością ± 0,1°C. Kontrola temperatury z poziomu oprogramowania sterującego spektrofluorymetrem. - kuwetę kwarcową 10x10 mm z czterema polerowanymi okienkami. - uchwyt umożliwiający pomiar absorbancji (w trybie jednowiązkowym). |  |
| 1.2 | Przedmuchiwanie azotem | Aparat ma mieć możliwość przedmuchiwania komory próbek gazem obojętnym |  |
| 1.3 | Komputer jako jednostka sterująca | Komputer (jednostka sterująca) kompatybilny z oprogramowaniem spektrometru o parametrach nie gorszych niż: - Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 5000 punktów na dzień złożenia oferty według strony: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (Przed podpisaniem umowy należy dołączyć wydruk ze strony potwierdzający spełnienie wymogów zamawiającego) - System operacyjny MS Windows 11 Pro 64 bit - Pamięć RAM 8 GB. - Dysk SSD min. 250 GB, 1TB HDD - Złącza/łączność: 2×USB 3.0, 1×USB 2.0 - Monitor o przekątnej nie mniejszej niż 21”, rozdzielczość Full HD - Klawiatura, mysz optyczna - Kolorowa drukarka atramentowa. - Oprogramowanie MS Office 2021 Home & Business PL. |  |
| 1.4 | Oprogramowanie | Oprogramowanie do sterowania zestawem i obsługi danych kompatybilne z systemem Windows 11, umożliwiające: - sterowanie spektrofluorymetrem oraz termostatowanym uchwytem na kuwetę, - wykonywanie pomiarów: fluorescencji, fosforescencji i chemiluminescencji, - skanowanie widm po stronie wzbudzenia i emisji, - korekcję widm, - pomiar czasu życia fosforescencji, - analizę ilościową z wykorzystaniem krzywej kalibracyjnej, - pomiary kinetyczne, - testowanie aparatu (autodiagnostyka, kalibracja), - automatyczne rozpoznawanie akcesoriów, - walidację sprzętu, - obróbkę widm (wyszukiwanie plików, funkcje matematyczne, liczenie pochodnych, korekcja linii bazowej, konwersja danych, nakładanie widm), - tworzenie raportów, - zbieranie danych trójwymiarowych i automatyczne wyznaczanie maksimów po stronie wzbudzenia i emisji. - pomiary widm w gradiencie temperatury - oprogramowanie korekcyjne do eliminacji efektu światła wysokiego rzędu na widmach 3D oraz eliminacji efektu widma Ramana wody - program dedykowany do obliczania wydajności kwantowej |  |
|  | II. Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 2.1 | Akcesoria do walidacji i korekcji widma | Skalibrowane źródło światła wolframowo-halogenowe do korekcji widma emisji w zakresie długości fal co najmniej 300 - 850 nm. |  |
|  | III. Informacje dodatkowe, wyposażenie możliwe do zakupu w przyszłości. |  |  |
| 3.1 | Termostat cyrkulacyjny do termostatowanego uchwytu na kuwety | - zakres temperatury nie mniejszy -10 do +40ºC - stabilność temperatury: nie gorsza niż +/- 0,5 ºC - maksymalne natężenie przepływu. nie mniejsze niż 15 l/min - moc chłodząca przy 20ºC nie mniejsza niż 220W |  |
| 3.2 | Możliwość rozbudowy o akcesoria | Możliwość rozbudowy systemu o: - automatyczny podajnik próbek, - czytnik mikropłytek, - automatyczny zmieniacz kuwet termostatowany modułem Peltier sterowany z poziomu programu pomiarowego spektrofluorymetru - automatyczny system miareczkujący |  |

- Inne wymagania:

| Wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- |
| - Wymagania instalacyjne, montażowe i podłączeniowe Zamówienie musi być zrealizowane z pełną instalacją układu, jego uruchomieniem, przetestowaniem (potwierdzeniem zgodności parametrów dostarczonej aparatury z parametrami przedstawionymi w ofercie, w szczególności przeprowadzeniem oceny sprawności działania poprzez wykonanie testowych pomiarów dla próbek wzorcowych Zamawiającego). Aparatura musi być kompletna i gotowa do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez konieczności zakupu przez Zamawiającego dodatkowych elementów. Termostat cyrkulacyjny do uchwytu na kuwety wymagany przy pomiarach temperaturowych znajduje się w wyposażeniu laboratorium i będzie przełączany pomiędzy instrumentami. - Wymagania dodatkowe - Wymaga się, aby cały sprzęt był fabrycznie nowy (nieużywany), wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku i w oryginalnych opakowaniach. - Koszt dostawy i instalacji pokrywa Wykonawca. - Wymagany termin realizacji zamówienia: do 16 tygodni od daty zamówienia/podpisania umowy. - Urządzenia elektryczne wchodzące w skład zestawu muszą spełniać wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE. - Wymagania gwarancyjne Wymaga się, aby Wykonawca udzielił co najmniej 24 - miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, tj. spektrofluorymetru z niezbędnym wyposażeniem do pomiarów fluorescencji w zakresie 230-850 nm. Udzielenie gwarancji w dłuższym okresie czasu będzie podlegać ocenie. - Wymagania serwisowe Wykonawca zapewni na terenie Polski serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny i zakup części zamiennych przez Zamawiającego przez okres co najmniej 10 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji (Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego i zakupu części zamiennych na dłuższy okres czasu będzie podlegać ocenie). Naprawa/usunięcie usterek w określonym terminie: - czas reakcji na zgłoszenie usterki do 2 dni roboczych (48 godzin w dni robocze); - czas naprawy w terminie do 14 dni roboczych, - w przypadku konieczności naprawy wadliwych części u ich producenta lub w przypadku konieczności zamówienia części u kooperatorów za granicą, termin usprawnienia nie może przekraczać 90 dni. - Wymagania naprawcze W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca pokryje koszty napraw urządzenia i jego wyposażenia, a także pokryje koszty wymiany uszkodzonych elementów lub całej aparatury, jeżeli zajdzie taka konieczność, koszty transportu, ubezpieczenia, koszty robocizny oraz ewentualne koszty przesyłki i naprawy w fabryce producenta. - Wymagania szkoleniowe Przeszkolenie personelu Zamawiającego zorganizowane w ciągu dwóch tygodni od daty dostawy aparatury, przeprowadzone w języku polskim, dla co najmniej 3 pracowników w siedzibie Zamawiającego. - Wymagania transportowe Urządzenie musi być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i wstrząsami, zapakowane w odpowiednie opakowania. Przewóz do siedziby Zamawiającego musi być ubezpieczony od wszelkich poniesionych szkód powstałych w czasie transportu. - Pozostałe wymagania Wykonawca dostarczy: kompletną dokumentację techniczną z instrukcją obsługi aparatury w języku polskim lub angielskim. - Wskazanie kodów CPV 33114000-2 - Urządzenia do spektroskopii |  |

......................................................dnia......................2024 r.

................................................................

Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)

do reprezentowania Wykonawcy