Numer referencyjny: ZP/6/PN/2024

Znak sprawy: DZP-JH.260.16.2024

Załącznik Nr 2a do SWZ „Formularz ofertowy”

Załącznik Nr 1 do oferty

Oferowany przedmiot zamówienia

| Lp. | Opis Nazwa asortymentu, typ, model, nr katalogowy, nazwa producenta*) | Il. szt. | Cena jedn. netto [zł] | Kwota netto [zł] | VAT [%} | Wartość podatku VAT [zł] | Kwota brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Zakup 1 (jednego) kompletu spektrometru mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) z wyposażeniem w ukompletowaniu: *) | 1 kpl. |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Inne koszty**) |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość oferty (wpisana do pkt 1 Formularza Ofertowego) |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

*)Zamawiający wymaga aby w poszczególnych wierszach tabeli wymienić elementy ukompletowania zamawianego przedmiotu zamówienia pochodzące od producenta wyrobu i jednoznacznie identyfikowalne przez nazwę, model, typ, numer katalogowy oraz elementy dodatkowe zakupione od innych producentów niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ich ilości i cen.

**)Wykonawca wypełnia jeżeli występują inne koszty. Przez „Inne koszty” należy rozumieć koszty: np. transportu, ubezpieczenia, tłumaczenia dokumentów, przechowania, szkolenia, udzielonych gwarancji i rękojmi jeżeli nie są uwzględnione w cenach elementów składowych zamawianego przedmiotu zamówienia.

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

# Opis przedmiotu zamówienia

| Wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- |
| Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS, ang. inductively coupled plasma – mass spectrometry) – jest techniką analityczną wykrywania i oznaczania pierwiastków. Polega ona na pomiarze za pomocą spektrometru masowego ilości jonów o określonym stosunku masy do ładunku uprzednio wytworzonych w wyniku jonizacji w plazmie indukcyjnie sprzężonej. | Opis Wykonawcy Typ: Model: Nazwa producenta: Oferowane urządzenie (system) spełnia następujące normy: (należy wymienić wszystkie wskazując źródła w ofercie) |

# Dane i wymagania naukowe, techniczne, architektoniczne:

|  | Lp. | Treść | Parametry |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | wymagane |  | oferowane Zamawiający wymaga aby Wykonawca w swoim opisie dotyczącym poszczególnych punktów Wymagań Zamawiającego podał rzeczywiste dane oferowanego przedmiotu zamówienia wskazując źródła w dokumentacji dołączonej do oferty bez kopiowania informacji z rubryki obok |
| I |  | Opis urządzenia |  |  |  |
| 1. |  | Wielokwadrupolowy spektrometr ICP-MS |  |  |  |
| 1.1 |  | Generator RF | - Półprzewodnikowy, całkowicie kontrolowany przez zewnętrzny komputer, z cewką indukcyjną niewymagającą aktywnego chłodzenia cieczą lub gazem, - Częstotliwość minimum 33 MHz, - Umożliwiający ciągłą zmianę mocy w zakresie minimum od 400 do 1600 W (automatyczne dostrojenie mocy w zależności od wprowadzanej matrycy nieorganicznej i organicznej), - Automatyczne zapalanie i gaszenie plazmy bez konieczności zmiany położenia palnika. - Możliwość wizualnej oceny (w kolorze) plazmy oraz końcówki dyszy i stożka interfejsu (próbkującego). |  |  |
| 1.2 |  | System wprowadzania próbek | - Kwarcowa cyklonowa komora mgielna i rozpylacz koncentryczny - Wbudowany automatyczny system rozcieńczania gazem analizowanych próbek co najmniej 100-krotny. Zaoferowanie systemu rozcieńczania gazem większej ilości próbek podlegać będzie ocenie |  |  |
| 1.3 |  | Pompa perystaltyczna | - Co najmniej czterokanałowa - 12-rolkowa - Zapewniająca równomierną prędkość podawania oznaczanych roztworów i odprowadzania ścieków. |  |  |
| 1.4 |  | Palnik | - Kwarcowy nierozbieralny - Automatyczna regulacja położenia palnika w płaszczyznach XYZ z poziomu oprogramowania sterującego. |  |  |
| 1.5 |  | Interfejs | - Interfejs wprowadzający jony do układu detektora mas zawierający minimum trzy stożki wykonane z niklu. - Trzeci stożek o regulowanym napięciu zapewniającym optymalne parametry pomiaru w zależności od analizowanych próbek; stożek umożliwia pracę w trzech trybach – ekstrakcyjnym, ogniskowania oraz zimnej plazmy bez konieczności fizycznej zmiany elementów wyposażenia interfejsu. |  |  |
| 1.6 |  | System skupiania jonów | - Automatycznie optymalizowany z poziomu oprogramowania w stosunku do analizowanych jonów system usuwający jednocześnie fotony oraz cząsteczki obojętne oraz uginający wiązkę jonów dodatnio naładowanych o 90° za pomocą kwadrupolowego deflektora jonów. - System niewymagający jakichkolwiek czynności konserwacyjnych oraz czyszczenia. |  |  |
| 1.7 |  | Komora usuwająca interferencje | - Co najmniej dwa tryby usuwania interferencji: z dyskryminacją kinetyczną jonów (komora kolizyjna) oraz z gazem reakcyjnym na drodze reakcji chemicznej, z dyskryminacją mas (komora reakcyjna). - Komora wyposażona w kwadrupol zbudowany z prętów o przekroju okrągłym wzbogacony o system czterech prętów o przekroju „T” modelujących szybkość przepływu jonów przez komorę. - Komora ta powinna być integralną częścią spektrometru. - Komora musi umożliwiać pracę z różnymi gazami (w tym NH3, He, H2, O2, CH4, i mieszanka He/H2) zależnie od oznaczanych próbek i pierwiastków, a także powinna umożliwiać jej całkowite opróżnienie i pracę spektrometru w trybie standardowym; zmiana trybu pracy powinna być automatycznie wykonywana podczas pomiaru próbki. - Szybkość przełączania trybów komory możliwe w czasie nie większym niż 10 sekund - Umożliwiająca pełną optymalizację parametrów RPq i RPa - Komora nie powinna wymagać jakiegokolwiek czyszczenia lub konserwacji. - Wyposażona w funkcję elektronicznego rozcieńczenia (EDR) pozwalająca analizować pierwiastki o niskich i wysokich stężeniach w jednym pomiarze, zwiększająca zakres dynamiczny urządzenia do co najmniej 12 rzędów. - Komora powinna posiadać minimum trzy niezależne kanały do podłączenia trzech różnych gazów komory (w tym czystego amoniaku) oraz umożliwiać automatyczną zmianę gazu w czasie wykonywanego pomiaru próbki. Zaoferowanie komory z większą ilością niezależnych kanałów podlegać będzie ocenie |  |  |
| 1.8 |  | Analizator mas | - Dwa identyczne kwadrupole analizujące, jeden umieszczony przed komorą kolizyjno-reakcyjną, drugi umieszczony za komorą - Rozdzielczość obu kwadrupoli regulowana w zakresie co najmniej od 0,3 do 1 amu, z możliwością ustawienia dowolnej wartości w tym zakresie - Szybkości skanowania obu kwadrupoli nie mniejsze niż 3000 amu/s (skanowanie wszystkich mas w zakresie minimum od 1 do 285 amu). Zaoferowanie analizatora mas z większą szybkością skanowania podlegać będzie ocenie. - Czas przełączania między masami (settling time) nie większy niż 0,4 ms, niezależnie od wartości skoku między masami - Pręty kwadrupoli nie powinny wymagać jakiegokolwiek czyszczenia. |  |  |
| 1.9 |  | Detektor | - Detektor dwustopniowy umożliwiający jednoczesną pracę w trybach impulsowego i analogowego pomiaru sygnału, z zabezpieczeniem przed przeładowaniem, zarówno w trybie pracy impulsowej, jak i analogowej - Zakres liniowości detektora minimum 10 rzędów. - Minimalny dwell time możliwy w czasie 100 µs. Zaoferowanie detektora z większym dwell time podlegać będzie ocenie. |  |  |
| 1.10 |  | System utrzymania próżni | - Zawierający pompy: klasyczną próżniową oraz turbomolekularną |  |  |
| 1.11 |  | Automatyczny podajnik próbek | - Wyposażony w zewnętrzny system wizualizacji stanu pracy w postaci oświetlenia LED, wskazującego na aktualny jego stan, np. stan czuwania, pracy, zatrzymania czy błędu - Umożliwiający ustawienie minimum trzech statywów na standardowe probówki o średnicy 13, 17 i 28 mm - Umożliwiający ustawienie nawet 270 probówek - Wyposażony w stację podwójnego płukania, z osobnymi kanałem podawania roztworu płuczącego i odprowadzania ścieków - Zapewniający minimalne opóźnienia pomiędzy próbkami dzięki jednoczesnemu ruchowi ramienia w płaszczyźnie X-Y - Umożliwiający programowanie szybkości ruchu ramienia oraz szybkości podawania roztworów za pomocą pompy perystaltycznej - Zapewniający możliwość samodzielnej konfiguracji statywów oraz głębokości pobierania z probówki z poziomu oprogramowania |  |  |
| 1.12 |  | Oprogramowanie sterujące | - Sterujące pracą spektrometru - Zapewniające w pełni automatyczną optymalizację spektrometru - Przejmujące kontrolę nad wszystkimi dodatkowymi akcesoriami - Zbierające i przetwarzające otrzymane dane pomiarowe bez konieczności ponownych pomiarów - Pozwalające na przygotowanie raportu według projektu użytkownika, - Umożliwiające automatyczne przesyłanie danych do innych pakietów oprogramowania, np. pakiet MS Office - Wyposażony w dedykowane oprogramowanie przeznaczone do analizy nanocząstek metali |  |  |
| 1.13 |  | Zestaw komputerowy | - Zestaw komputerowy spełniający wszystkie wymagania stawiane przez oprogramowanie spektrometru, zapewniający bezproblemową pracę - System operacyjny rekomendowany przez producenta aparatury i zapewniający bezawaryjną i płynną pracę aparatury - Procesor o wydajności PassMark CPU: co najmniej 6500 pkt (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php). - Twardy dysk minimum 1TB SSD - RAM Minimum 32GB - Monitor LCD o przekątnej przynajmniej 24” - Mysz, klawiatura - Drukarka laserowa kolorowa |  |  |
| 1.14 |  | Dodatkowe cechy | - Możliwość analizy nanomateriałów - Możliwość analizy pojedynczych komórek |  |  |
| 1.15 |  | Wyposażenie | - Zamknięty układ chłodzenia - Zasilacz awaryjny UPS pozwalający na podtrzymanie pracy aparatu przez minimum 5 minut. - Szafka wyciszająca do pompy próżniowej - Zestaw części eksploatacyjnych w składzie minimum: - stożki niklowe skimmer i sampler (po 1 sztuce) - ciecz chłodząca do zamkniętego układu chłodzenia w objętości pozwalającej na uruchomienie systemu - wężyki do pompy perystaltycznej – min. 40 szt. - wężyki kapilarne – min. 40 szt. - Zestaw 4 reduktorów dwustopniowych nabutlowych do wybranych gazów czystych: amoniaku, tlenu, helu i fluorometanu. |  |  |
| 1.16 |  | Zasilanie | - 230 VAC 50Hz |  |  |
| 1.17 |  | Gwarancja | - Gwarancja minimum 24 miesiące od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia - Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |  |
| II |  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  |  |  |  | System HPLC (specjacja) - Całkowicie odporny na korozję system (metal-free") wyposażony minimalnie w: - Pompę dwuskładnikową gradientową z podwójnym tłokiem, maksymalne ciśnienie do 5000 PSI (345 Bar), szybkość przepływu od 0.001 do 12 ml/min w każdym kanale - Automatyczny podajnik próbek umożliwiający dozowanie z różnego rodzaju naczynek; Ciśnienie do 5000 PSI (345 Bar), trzy tryby dozowania, objętość dozowania od 1 do 9999 µl w krokach co 1 µl - Trzykanałowy degazer próżniowy - Automatyczny zawór 6-drożny sterowany z poziomu oprogramowania umożliwiający wykonywanie analiz specjacyjnych i standardowych bez konieczności rozmontowywania systemu. System ablacji laserowej - System ablacji laserowej umożliwiający połączenie z oferowanym spektrometrem ICP-MS, wyposażony minimalnie w: - Interfejs umożlwiający połączenie systemu ablacji laserowej z ICP-MS wraz z oprogramowaniem sterującym pracą lasera - Źródło lasera: 213 nm, 20 Hz. - Dostarczanie wiązki obrazu z bezstopniową aperturą; system zapewniający każdy możliwy rozmiar pola w zakresie 4-250 μm. (4-110 μm) - Obraz z aperturą; 110-250 μm skupiona wiązka dająca ≥6 mJ z głowicy lasera, dająca energię na powierzchni próbki ≥3 mJ i fluencję ≥30 J cm-2. - System podglądu próbki: Mikroskop wideo o wysokiej rozdzielczości z dodatkowym systemem nawigacji kamery o dużym polu widzenia - System oświetlenia: źródło światła o wysokiej intensywności, oparte na diodach LED, transmitowane, pierścieniowe i współosiowe (niezależnie sterowane). Polaryzatory sterowane z oprogramowania. - Komorę ablacyjną: wysokowydajna dwuobjętościowa komora na próbki o średnicy 100 mm, dostarczana z wkładką z “pływającą podłogą” do analizy i przechowywania dużych i małych typów obiektów. - Kontrolę gazu: Wewnętrzna kontrola gazu, w tym zintegrowany masowy kontroler przepływu i możliwość dodania dodatkowego MFC w celu dodania kolejnego gazu (np. N2) |  |

- Inne wymagania:

| Wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- |
| - Wymagania instalacyjne, montażowe i podłączeniowe Zamówienie musi być zrealizowane z pełną instalacją układu, jego uruchomieniem, przetestowaniem (potwierdzeniem zgodności parametrów dostarczonej aparatury z parametrami przedstawionymi w ofercie, w szczególności przeprowadzeniem oceny sprawności działania poprzez wykonanie testowych pomiarów dla próbek wzorcowych Zamawiającego). Aparatura musi być kompletna i gotowa do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez konieczności zakupu przez Zamawiającego dodatkowych elementów. - Wymagania dodatkowe - Wymaga się, aby cały sprzęt był fabrycznie nowy (nieużywany), wyprodukowany co najmniej w 2024 roku, i w oryginalnych opakowaniach. - Koszt dostawy i instalacji pokrywa Wykonawca. - Wymagany termin realizacji zamówienia: do 10 tygodni od daty podpisania umowy. - Urządzenia elektryczne wchodzące w skład zestawu muszą spełniać wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE. - Wymagania gwarancyjne Wymaga się, aby Wykonawca udzielił co najmniej 24 - miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, tj. spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) z wyposażeniem. Udzielenie gwarancji w dłuższym okresie czasu będzie podlegać ocenie. - Wymagania serwisowe Wykonawca zapewni na terenie Polski serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny i zakup części zamiennych przez Zamawiającego przez okres co najmniej 10 lat (Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego i zakupu części zamiennych na dłuższy okres czasu będzie podlegać ocenie), od daty zakończenia okresu gwarancji Naprawa/usunięcie usterek w określonym terminie: - czas reakcji na zgłoszenie usterki do 2 dni roboczych (48 godzin w dni robocze); - czas naprawy w terminie do 14 dni roboczych, - w przypadku konieczności naprawy wadliwych części u ich producenta lub w przypadku konieczności zamówienia części u kooperatorów za granicą, termin usprawnienia nie może przekraczać 90 dni. - Wymagania naprawcze W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca pokryje koszty napraw urządzenia i jego wyposażenia, a także pokryje koszty wymiany uszkodzonych elementów lub całej aparatury, jeżeli zajdzie taka konieczność, koszty transportu, ubezpieczenia, koszty robocizny oraz ewentualne koszty przesyłki i naprawy w fabryce producenta. - Wymagania szkoleniowe Przeszkolenie personelu Zamawiającego zorganizowane w ciągu dwóch tygodni od daty dostawy aparatury, przeprowadzone w języku polskim, dla co najmniej 2 pracowników w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie przez specjalistę z zakresu analizy nieorganicznej dla co najmniej 2 pracowników w siedzibie Zamawiającego: minimum 5 dni do wykorzystania w ciągu roku od instalacji. Szkolenie z zakresu systemu ablacji laserowej dla co najmniej 2 pracowników w siedzibie Zamawiającego: minimum 2 dni do wykorzystania w ciągu roku od instalacji. - Wymagania transportowe Urządzenie musi być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i wstrząsami, zapakowane w odpowiednie opakowania. Przewóz do siedziby Zamawiającego musi być ubezpieczony od wszelkich poniesionych szkód powstałych w czasie transportu. - Pozostałe wymagania Wykonawca dostarczy: kompletną dokumentację techniczną z instrukcją obsługi aparatury w języku polskim lub angielskim. - Wskazanie kodów CPV 38433100-0 – Urządzenia do spektrometrii mas |  |

......................................................dnia......................2024 r.

................................................................

Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)

do reprezentowania Wykonawcy